Број:ДЗ-01-563

Датум:02.03.2017

ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

**МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ**

(**ЈН бр.1-3/2017**)

у Ваљеву, јануар 2017. године

На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке (,,Сл.гласник РС“, број 29/2013, 104/2013 и 68/2015), конкурсна документација садржи:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| Позив за подношење понуде ....................................... | стр. 3 |
|  |  |
| Упутство понуђачима како да сачине понуду ............. | стр. 5 |
|  |  |
| Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку ....................................... | стр. 12 |
|  |  |
| Образац за оцену испуњености услова ...................... | стр. 15 |
|  |  |
| Подаци о понуђачу ....................................................... | стр. 16 |
|  |  |
| Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде ................................................. | стр. 17 |
|  |  |
| Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем ....... | стр. 18 |
|  |  |
| Изјава о ангажовању подизвођача .............................. | стр. 19 |
|  |  |
| Подаци о подизвођачу ................................................. | стр. 20 |
|  |  |
| Подаци о понуђачу који је учесник у зајеничкој понуди. | стр. 21 |
|  |  |
| Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду .Списак испоручених добара..........................................Потврда o реализацији закључених уговора.................. | стр. 22стр. 23стр. 24 |
|  |  |
| Изјава о независној понуди ............................................Изјава о поштовању обавеза........................................ | стр. 25 стр. 26 |
|  |  |
| Трошкови припреме понуде ........................................... | стр. 27 |
|  |  |
| Структура цена ................................................................ | стр. 28 |
|  |  |
| Образац понуде ............................................................... | стр. 32 |
|  |  |
| Модел уговора ..................................................................Техничка спецификација................................................. | стр. 33стр. 36 |

**1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

**1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив наручиоца:Адреса:ПИБ:Матични број:Шифра делатности:Број рачуна:Интернет адреса: | Дом здравља ВаљевоУлица Железничка 12, 14000 Ваљево10704102317817361 8621840-830661-75[http://www.dz[valjevo.rs](http://valjevo.rs/)](http://www.direkcija-valjevo.rs/) |

**1.2. ВРСТА ПОСТУПКА**

 Јавна набавка добара спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12; 14/2015 и 68/2015), Подзаконским актима и Одлуком о покретању поступка бр. ДЗ-01-217 од 30.01.2017. године.

**1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

 Предмет јавне набавке је **медицинска опрема,** обликована по партијама:

**Партија 1** – Ултразвучни апарат

**Партија 2** – Дефибрилатор

**Партија 3** – Наменски фрижидер за вакцине

**Партија 4** – Апарат за анестезију

**Партија 5** – физиолошка столица

**Партија 6** – Аутоклав

**Партија 7** – ЦТГ апарати

**Партија 8** – ЕКГ апарати

**Партија 9** – Инхалатори

**Партија 10** – Вага са висиномером

**Партија 11** – Вага за мерење беба

 Назив и ознака из општег речника набавке: 33100000 – медицинска опрема Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Одлуком о буџету града Ваљева за 2017. годину.

**1.4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач који понуди краћи рок испоруке.

**1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Сва заинтересована лица кокнкурсну документацију могу лично преузети на адреси наручиоца: Дом здравља Ваљево, улица Железничка 12, 14000 Ваљево, од 08,00 до 14,00 часова, уз овлашћење за преузимање конкурсне документације.

Кокнкурсна документација се може преузети и на интернет адреси наручиоца и Порталу јавних набавки.

**1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификациом наручиоца који је саставни део конкурсне документације.

Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поштеу затвореној коверти.

На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен „**Помоћни образац“**(ПО1 страна 48 конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона, e-mail адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или за све партије.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда је **04.04.2017.г.** до **10,00** часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца до **04.04.2017.г**. до **10,00** часова, на адресу Дома здравља Ваљево, писарница, улица Железничка 12, 14000 Ваљево.

Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку – **медицинска опрема, ЈН.број 1-3/2017.** Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.

**1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Поступак јавног отварања понуда обавиће се **04.04.2017**. године, последњeг дана рока за достављање понуда са почетком у **10,30** часова на адреси: Дом здравља Ваљево, улица Железничка 12, 14000 Ваљево, сала за састанке.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.

О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују чланови комисије и присутни представници понуђачакоји преузимају примерак записника.

Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија записника се доставља у року од **три** дана од дана отварања понуда

**1.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ**

**УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

**1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ**

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је **петнаест** дана од дана отварања понуда.

**1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ**

Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Весна Јокић, телефон 014/3150051, моб. телефон 064/8321300.

**2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

Поступак отварања понуда води се на српском језику.

**2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ**

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкункурсне документације, и то:

**П Р И Л О З И:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Извод из регистра Агенције за привредне регистре ……. | **Прилог бр. 1** |
| **2.** | Извод из казнене евиденције надлежног суда **и** Уверење из казнене евиденције надлежне Полицијске управе ……………...................………………… | **Прилог бр. 2** |
| **3.** | Потврда Пореске управе **и**Потврда надлежне јединице локалне самоуправе .......... | **Прилог бр. 3** |

 **4.** Стручне референце............................................................... **Прилог бр. 4**

**5.** Решење АЛИМС ...................................................................... **Прилог бр. 5**

**6.** Решење Министарства здравља РС.................................... **Прилог бр. 6**

**7.** Уверење о одобрењу типа мерила од Дирекције за

мере и драгоцене метале ........................................................ **Прилог бр. 7**

 **8.** Каталог са техничким спецификацијама на

 српском језику ............................................................................ **Прилог бр. 8**

**О Б Р А С Ц И:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Изјава о испуњености обавезних услова............................. | **Образац бр. 1** |
| **2.** | Подаци о понуђачу............................................................... | **Образац бр. 2** |
| **3.** | Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање |  |
|  | и потписивање понуде......................................................... | **Образац бр. 3** |
| **4.** | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем.................. | **Образац бр. 4** |
| **5.**  | Изјава о ангажовању подизвођача....................................... | **Образац бр. 4а** |
| **6.**  | Подаци о подизвођачу ......................................................... | **Образац бр. 4б** |
| **7.** | Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди.... | **Образац бр. 5** |
| **8.** | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду....... | **Образац бр. 5а** |
| **9.****10.** | Списак испоручених добара..............................................Потврда о закљученим уговорима.................................... | **Образац бр. 6****Образац бр. 7** |
| **11.****12.**  | Изјава о независној понуди..................................................Изјава о поштовању обавеза............................................... | **Образац бр. 8****Образац бр. 9** |
| **12.** | Трошкови припреме понуде................................................ | **Образац бр. 10** |
| **13.**  | Структура цена..................................................................... | **Образац бр. 11** |
| **14.** | Образац понуде.................................................................... | **Образац бр. 12** |
| **15.** | Модел уговора..................................................................... | **Образац бр. 13** |

**2.3.ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА**

Понуда мора бити састављена тако да понуђач све захтеване податке упише у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно уметати.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача - носиоца посла.

**2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуда са варијантама **није** дозвољена.

**2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ–  **медицинска опрема, ЈН.број 1-3/2017.** (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена допуна или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана од 08,00 до 14,00часова, на адресу наручиоца.

Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.

Уколико се изменапонуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

**2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

**2.7. ПОНУДАСА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50 % и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

**2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) истог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је непоходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

**2.9. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

Рок за испоруку **ултразвучног апарата** је \_\_\_\_\_\_\_ а најдуже 45 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

Рок за испоруку **дефибрилатора** је \_\_\_\_\_\_\_ а најдуже 45 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

Рок за испоруку **наменског фрижидера за вакцине** је \_\_\_\_\_\_\_ а најдуже 45 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

Рок за испоруку **апарата за анестезију** је \_\_\_\_\_\_\_ а најдуже 45 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

Рок за испоруку **физиолошке столица** је \_\_\_\_\_\_\_ а најдуже 45 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора

Рок за испоруку **аутоклава** је \_\_\_\_\_\_\_ а најдуже 45 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

Рок за испоруку **ЦТГ апарата** је \_\_\_\_\_\_\_ а најдуже 45 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

Рок за испоруку **ЕКГ апарата** је \_\_\_\_\_\_\_ а најдуже 45 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

Рок за испоруку **инхалатора** је \_\_\_\_\_\_\_ а најдуже 45 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

Рок за испоруку **вага са висиномером** је \_\_\_\_\_\_\_ а најдуже 45 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

Рок за испоруку **вага за бебе** је \_\_\_\_\_\_\_ а најдуже 45 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

Место испоруке је Дом здравља Ваљево.

**2.10. РОК ПЛАЋАЊА**

Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Одлуком о буџету града Ваљева за 2017. годину и биће плаћена 10 дана од дана испоруке и достављања рачуна

**2.11. ГАРАНТНИ РОК**

Гарантни рок за апарате је **2 (две) године** рачунајући од дана примопредаје добара.

**2.12. КВАЛИТЕТ**

Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима о квалитету, односно важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе.Роба која се испоручује мора бити фабрички нова.

**2.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

1. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да при потписивању уговора преда наручиоцу једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана дужи од уговореног рока испоруке добара, као средство за **добро извршење посла,** за сваку партију појединачно**.** Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача.

**2.** Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да приликом **примопредаје услуга** наручиоцу преда једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана дужи од гарантног рока на изведене радове, као средство за **отклањања грешака у гарантном року** за сваку партију појединачно**.** Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца а у корист наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача. Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац може да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем, понуђач доставља наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.

**2.14. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

Квантитативни и квалитативни пријем добара врши се приликом пријема у магацин наручиоца у присуству представника испоручиоца. Приликом преузимања добара, сачињава се записник који потписују представник испоручиоца и представник наручиоца, који представља основ за плаћање добара.

 У случају да било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, наручилац има право да одмах уложи рекламацију испоручиоцу. Испоручилац је у обавези да је замени добром одговарајућег квалитета односно изврши испоруку уговорене количине, у року од 3 дана рачунајући од дана пријема писане рекламације наручиоца.

У случају рекламације квалитета или квантитета испорученог добра, сви накнадни трошкови падају на терет испоручиоца.

**2.15. ВАЛУТА И ЦЕНА**

Цена мора бити изражена у динарима са и без пореза на додату вредност и иста је фиксна до извршења уговора.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 92. Закона о јавним набавкама.

**2.16. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ**

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

**2.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА**

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније **пет** дана пре истека рока за подношење понуде, на е-mail: nabavka@dzvaljevo.rs.

Наручилац је дужан да у року од **три** дана од дана пријема захтева од стране понуђача, одговор објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном **није** дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**2.18. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ**

Рок важности понуде не може бити краћи од **45 (четрдесетпет)** дана од дана отварања понуда.

**2.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊАПОНУДА**

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**2.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач који понуди краћи рок испоруке.

**2.21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је **петнаест** дана од дана јавног отварања понуда.

Образложену Одлуку о додели уговора, наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од **три** дана од дана доношења

**2.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац ће уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од **осам** дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**2.23. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, односно поступити у складу са одредбама члан 148. – 153.Закона о јавним набавкама које уређују поступак заштите права понуђача.

**2.24. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних шест месеци.

**2.25. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступакјавне набавке обустављен из разлогакоји су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или, модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**2.26.ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА**

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

**3. УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ**

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају **обавезне и додатне** услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12; 14/2015 и 68/2015). Испуњеност наведених услова, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду сходно члану 77. истог Закона, док испуњеност услова под тачком 5 доказује потписаном и овереном изјавомпонуђача ( образац бр. 9).

**Обавезни услови**

**1)** Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

**2)** Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

**3)** Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

**4)** Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописном;

**5)** Право на учешће у поступку има понуђач који достави изјаву о поштовању обавеза који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**Доказивање испуњености обавезних услова**

**Правно лице:**

**1)** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

 *Без обзира на датум издавања извода*

**2)** Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,

 Извод изказнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,

 Уверење изказнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

 *Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

**3)** Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим порезима и доприносима,

 Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу **или**

 Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију.

 *Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

**4)** Решење Министарства здравља Републике Србије за промет лековима и медицинским средствима за партије1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9

**5)** Потписана и оверена изјавапонуђача ( образац бр. 9)

**Предузетник:**

**1)** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

 *Без обзира на датум издавања извода*

**2)** Уверење изказнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

 *Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

**3)** Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим порезима и доприносима,

 Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу **или**

 Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију.

 *Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

**4)** Решење Министарства здравља Републике Србије за промет лековима и медицинским средствима за партије: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9

**5)** Потписана и оверена изјавапонуђача ( образац бр. 9)

**Додатни услови**

1. Право на учешће има понуђач акорасполаже минималним **пословним** капацитетом и тода je у периоду који није дужи од 5 (пет) обрачунских годинa, остварио пословни приход по основу испоручених добара у минималном износу од: за партију1............... 4.000.000,00

за партију 2................. 400.000,00

за партију3.................. 300.000,00

за партију4............... 3.000.000,00

за партију5.................. 700.000,00

за партију 6.............. 2.500.000,00

за партију 7................. 500.000,00

за партију 8................. 500.000,00

за партију 9..................100.000,00

за партију 10............... 200.000,00

за партију 11................. 50.000,00

**Доказ -** Списакиспоручених добара уз потврде издате и потписане од стране наручилаца Уместо потврда, понуђач може приложити фотокопије уговора из којих се недвосмислено може утврдити да испуњава постављени додатни услов.

1. Право на учешће има понуђач који докаже да су медицински апарати регистровани у Агенцији за лекове и медицинска средства РС и то за партије: 1, 2, 4, 6, 7, 8 и 9

**Доказ-** Фотокопија Решења АЛИМС, а уколко носилац решења није понуђач, овлашћење од носиоца АЛИМС.

1. Право на учешће има понуђач који докаже да су апарати одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале**.**

**Доказ -** Фотокопија Уверења о одобрењу типа мерила издатом од стране Дирекције за мере и драгоцене метале, за партију 10 и 11.

 *Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до одношења одлуке, осносно залључења уговора.*

 *Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама. Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од* ***пет*** *дана од пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа. Уколико то не учини, његова понуда ће бити одбијена као* ***неприхватљива****.*

|  |
| --- |
| **Образац бр. 1** |

**ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА**

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца и с тим у вези прилажемо следећа документа о испуњености обавезних услова:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *бр.* | *НАЗИВ ДОКУМЕНТА* | *Ко је издао документ* | *Бр и датум издавања документа* |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре  |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда **и**Извод изказнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду **и** Уверење надлежне Полицијске управе министарства унутрашњих послова |  |  |
| 3. | Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим порезима и доприносима **и** Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу **или** Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију. |  |  |
| 4. | Решење Министарства здравља Републике Србије за промет лековима и медицинским средствима за партије: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ( заокружити број партије за коју се доставља доказ) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица / |

***Напомена:*** ако понуђач, уместо тражених доказа, наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, интернет адесу ће уписати у колину „*Ко је издао документ“*.

|  |
| --- |
| **Образац бр. 2** |

|  |
| --- |
| **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ** |
| Назив понуђача |  |
| Седиште понуђача |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/ |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун понуђача |  |
| Пословна банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број понуђача |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица/ |

|  |
| --- |
| **Образац бр. 3** |

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И**

**ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ**

**1.** КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

**2.** КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

**3.** ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку - **медицинска опрема, ЈН.број 1-3/2017,** саставио и потписао

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потпиусивање понуде)*

у име и за рачун понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица илиовлашћеног члана групе понуђача / |

|  |
| --- |
| **Образац бр. 4** |

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку **- медицинска опрема, ЈН.број 1-3/2017**, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица/ |

|  |
| --- |
| **Образац бр. 4а** |

**ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА**

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

 За реализацију јавне набавке  **- медицинска опрема, ЈН.број 1-3/2017,** ангажоваћемо следеће подизвођаче:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив подизвођача | Позиција добара које извршава | Учешће подизвођача |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица/ |

**Напомена**: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

*Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.*

*Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.*

|  |
| --- |
| **Образац бр. 4б** |

|  |
| --- |
| **ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ** |
| Назив подизвођача |  |
| Седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа / потписник уговора/ |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Пословна банка |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица/ |

**Напомена**: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

*Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.*

|  |
| --- |
| **Образац бр. 5** |

|  |
| --- |
| **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ****КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ** |
| Назив понуђача |  |
| Седиште понуђача |  |
| Одговорна особа / потписник уговора/ |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун понуђача |  |
| Пословна банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број понуђача |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица/ |

**Напомена**: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

|  |
| --- |
| **Образац бр. 5а** |

**ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

 Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку **- медицинска опрема, ЈН.број 1-3/2017.**

Овлашћујемочланагрупе - носиоца посла \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ,(АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ | ПОЗИЦИЈЕ КОЈЕ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ | УЧЕШЋЕЧЛАНАГРУПЕ УПОНУДИ(процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНАГРУПЕ |
| **Овлашћеничлан:** |  |  | Потпис одговорног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |

Датум: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Образац оверавају печатом и потписују **одговорна лица сваког члана групе понуђача**.

|  |
| --- |
| **Образац бр. 6** |

**СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наручилац | Период испоруке добара | Вредност испоручених добара (са ПДВ-ом) | Врста добра |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица / |

**Образац бр. 7**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Назив наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Адреса

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Телефон

 На основу члана 77. став 2.Закона о јавним набавкама издајемо:

**ПОТВРДУ**

да је испоручилац добара

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[назив и седиште понуђача]*

за потребе наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[назив и седиште наручиоца]*

испоручио добра – медицинску опрему **из партије**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

у вредности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а,

односно у вредности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом

а на основу уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у јавној набавци – **медицинска опрема, ЈН.број 1-3/2017.** и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујемо печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Контакт особанаручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Референтни наручилац\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица/ |

|  |
| --- |
| **Образац бр. 8** |

**ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

 Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у поступку јавне набавке добара - **медицинска опрема, ЈН.број 1-3/2017,** подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица/ |

 **НАПОМЕНА:**

 Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

 Образац копирати у потребном броју примерака.

|  |
| --- |
| **Образац бр. 9** |

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА**

из члана 75 став 2

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо приликом састављања понуде за јавну набавку  **- медицинска опрема, ЈН.број 1-3/2017,**  поштовали све обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица/ |

 **НАПОМЕНА:**

 Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

 Образац копирати у потребном броју примерака.

|  |
| --- |
| **Образац бр. 10** |

**ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рб. | Врста трошка | Износ(у динарима) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**УКУПНО**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица/ |

|  |
| --- |
| **Образац бр. 11** |

**СТРУКТУРА ЦЕНА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр****партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **1** | Ултразвучни апарат | ком | 1 |  |  |

 **Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр****партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **2** | Дефибрилатор | ком | 1 |  |  |

 **Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр****партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **3** | Фрижидер за вакцине | ком | 1 |  |  |

 **Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр****партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **4** | Апарат за анестезију | ком | 1 |  |  |

 **Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр****партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **5** | Физиолошка столица | ком | 1 |  |  |

 **Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр****партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **6** | Аутоклав | ком | 1 |  |  |

 **Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр****партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **7** | ЦТГ апарати | ком | 2 |  |  |

 **Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр****партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **8** | ЕКГ апрати | ком | 2 |  |  |

 **Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр****партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **9** | Инхалатори | ком | 2 |  |  |

 **Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр****партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **10** | Вага са висиномером | ком | 1 |  |  |

 **Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр****партије** | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Износ |
| **11** | Вага за бебе | ком | 1 |  |  |

 **Укупан износ без ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порез на додату вредност \_\_\_\_\_\_ % Износ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Укупан износ са ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица/ |

|  |
| --- |
| **Образац бр. 12** |

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку – **медицинска опрема, ЈН.број 1-3/2017,** за партију\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**П О Н У Д У бр.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **2017**

**1.** Понуду дајемо (заокружити):

 а) самостално

 б) са подизвођачем

 в) заједничку понуду

**2.** Услови понуде:

**а** ) **Вредност понуде**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ, словима:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

**б) Рок за испоруку** добра је : \_\_\_\_\_ а најдуже 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора.

**в)** Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Одлуком о буџету града Ваљева за 201. годину и биће плаћена **10 ( десет)** дана од дана испоруке и достављања рачуна.

**г)** Гарантни рок за добра је **2 (две) године** рачунајући од дана примопредаје добара.

 **д)** **Важност понуде:**Не може бити краћи од **45 (четрдесетпет)** дана од дана отварања понуда.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ потпис овлашћеног лица/ |

**Напомена: Уколико понуђач подноси понуду за више партија, потребно је образац понуде копирати у одговарајући број примерака.**

|  |
| --- |
| **Образац бр. 13** |

Модел уговора дужан је да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача. **Уколико понуђач подноси понуду за више партија, потребно је образац понуде копирати у одговарајући број примерака.**

**МОДЕЛ УГОВОРА**

Уговорне стране:

**Дом здравља Ваљево**, улица Железничка 12, кога заступа директор др Завен Дер Хазарјан (у даљем тексту: **наручилац**), порески идентификациони број 107041023; матични број 17817361; текући рачун број 840-830661-75 Управа за трезор, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (удаљемтексту:**испоручилац добара**), порески идентификациони број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

**Члан 1.**

**1.1.** Уговорне стране констатују:

* да је наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12; 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку, (редни број набавке **1-3/2017**);

**Члан 2.**

**2.1.** Предмет уговора је **набавка медицинске опреме, за партију\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** а у свему према прихваћеној понуди испоручиоца добара број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која чини саставни део овог уговора.

**Члан 3.**

**3.1.** Уговорне стране су сагласне да цена добара из клаузуле 2.1. овог уговора, без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и порез на додату вредност, тако да укупна уговорна цена износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

**3.2.** Цена је фиксна и не може се мењати до извршења уговора.

**Члан 4.**

**4.1.** Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Одлуком о буџету града Ваљева за 2017. годину и биће плаћена **10 ( десет)** дана од дана испоруке возила.

**Члан 5.**

**5.1.** Рок за испоруку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ је \_\_\_\_, а најдуже 45

 ( четрдесетпет ) дана од дана потписивања уговора.

**5.2**. Добро које се испоручује мора бити фабрички ново.

**5.3.**Приликом испоруке, испоручилац добра је дужан да наручиоцу преда одговарајуће сертификате, гарантне листове, као и упутства на српском језику.

**5.4.** Место испоруке је Дом здравља Ваљево.

**Члан 6.**

**6.1.** Квантитативни и квалитативни пријем добара врши се приликом пријема у магацин наручиоца у присуству представника испоручиоца. Приликом преузимања добара, сачињава се записник који потписују представник испоручиоца и представник наручиоца, који представља основ за плаћање добара.

**Члан 7.**

**7.1.**У случају да било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, наручилац има право да одмах уложи рекламацију испоручиоцу. Испоручилац је у обавези да је замени добром одговарајућег квалитета односно изврши испоруку уговорене количине, у року од 3 дана рачунајући од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**7.2.** У случају рекламације квалитета или квантитета испорученог добра, сви накнадни трошкови падају на терет испоручиоца.

**Члан 8**

**81.** Гарантни рок за медицинску опрему је **2 (две) године** рачунајући од дана примопредаје добара.

**Члан 9.**

**9.1.** Ако испоручилац касни са испоруком добра обавезан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2 %о од вредности не испорученогдобра за сваки дан закашњења, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне вредности добра, уговор се сматра раскинутим.

**Члан 10**.

**10.1.**Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да при потписивању уговора преда наручиоцу једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана дужи од уговореног рока испоруке добара, као средство за **добро извршење посла.** Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача.

**10.2.** Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да приликом **примопредаје услуга** наручиоцу преда једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана дужи од гарантног рока на изведене радове, као средство за **отклањања грешака у гарантном року.** Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца а у корист наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача. Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац може да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем, понуђач доставља наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.

**Члан 11.**

**11.1.**Уговор ће бити достављен понуђачу у року од 8 дана од дана истека рока из члана 149. ЗЈН.

**11.2.**Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**11.3.**Овајуговор ступа на снагу од дана потписивања уговорних страна и и престаје да важи испуњењем уговорених права и обавеза.

**Члан 12.**

**12.1.** Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна али и неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна.

**12.2.** Отказни рок од 8 (осам) дана, тече од дана када једна уговорна страна достави другој писмено обавештење о раскиду уговора.

**Члан 13.**

**13.1.** Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

**13.2.** Уколико спорови између наручиоца и испоручиоца не буду решени споразумно, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.

**Члан 14**.

**14.1**. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

**14.2.** Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава наручилац, а 3 (три) испоручилац добaра.

**14.3.** Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

 **ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА НАРУЧИЛАЦ**

 **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Партија 1: Ултразвучни апарат:**

1. Платформа апарата са најсавременијом технологијом формирања beamformera, дигитални beamformer са минимално 161.000 процесних канала и динамичким опсегом минимално 265 dB;
2. Три активна прикључка за сонде не рачунајући конектор за „pencil“ сонде;
3. LCD LED Hi Res wide монитор дијагонале 17“,
4. Ткивна хармонијска слика формирана савременим методама као на пример кодирана хармонијска слика са технологијом инверзије пулса;
5. Проширени угао приказа код стстичке 2D слике, а који је шири од угла који има сонда. Ова технологија пружа могућност сагледавања потпуније анатомије и прецизнија мерења. Као Wide view, XTD-View или одговарајуће;
6. Технологија померања кристала волуме ендокавиталне сонде потенциометром на оперативној табли чиме се сектор прегледа мерења без померања саме сонде као betaveiw ili odgovarajući;
7. Savremena tehnologija, algoritam, smawewa šuma slike i redukcije artefakta kao SRI-HD или одговарајућа;
8. Напредна технологија за јединствено просторно прикупљање података тако што се ткиво скенира унакрсним ултразвучним зрацима. Као Cross X Beam или одговарајућа;
9. Континуални динамички фокус или континуална динамичка бленда при пријему ултразвучног сигнала;
10. Аутоматска оптимизација слике једним притиском на тастер;
11. Максимална дубина скенирања у B моду минимално 36 цм, зависно од сонде;
12. HD zoom: минимум 22 x;
13. Попуаутоматски програм за мерење BDP,HC,AC i FL који убрзава и поједностављује рад оператера, као Sono Biometry или слично;
14. Аутоматски доплер калкулације у реалном времену;
15. Систем подржава следеће сонде:
* Convex array,
* Microconvex array,
* Linear array ;
* Volume sonde ( 4D), Convex array, Microconvex array;
1. Obavezni modovi koje mora da poseduje:
* B-Mode ( 2D mode)
* M-mode
* Pulsed weave Doppler ( PW) with HPRF
* Color Flow mode (CFM)
* Power doppler mode (PD)
1. Модови рада и програми-софтвери којима се систем може надоградити;
* Техника аутоматског поставњаља линије резања ради оптимизације површине резања као SonoRender или одговарајуће;
* Техника у 4 D визуелног симултаног приказа мултипл паралелних слајсова одређеног органа на начин како се приказују на ЦТ и МРИ, као TUI или одговарајуће;
* Техника пресека 4 D слике у равни коју поставља корисник путем линије, као Singl view или одговарајуће;
* Софтвер који омогућава конекцију дигиталног видео рекордера и директно снимање на њему;
* Модем који омогућава 3G конекцију ради трансфера података,
* Интерна батерија која омогућује скенирање и премештање система без гашења и re-bootovanja,
1. Архивирање и обрада података
* Dual/Quad image CINE display , капацитет и дужина циклуса, минимум 521 МB, минимум 10 минута;
* Patient information datebase
* Export у форматима:Bitmap files: BMP,TIFF,JPEG; Raw files: RAW 82d) који омогућава виртуелни re- scan пацијента у било које време након прегледа; VOL ( Volume data), 4DV ( RAW, VOL, incl. Patient data); MP4; DICOM Files;
* DICOM 3.0;
* Интегрисани DVD+R(W)/CD-R(W) drive;
1. Конекције: Ethernet network , WLAN network, SIM card modem, USB, DICOM подршка: Verify7Print/ Modality Worklist/Structured Reporting7 Storage Commitment7 MPPS ( modality performed procedure step)/ Media Exchange/Off network/mobile storage queue/Query/Retrieve;
2. Сонде:
* 2D конвексна мултифреквентна сонда фреквентног опсега 2- 5MHz или слична, са најмање 128 елемената кристала угла скенирања минимум 550 а у wideрежиму ( електронско повећање угла) минимум 800,
* 2D ендокавитална мултифреквентна сонда, фреквентног опсега 4,0-9,0 MHz или слична са најамање 192 елемента кристала, угла скенирања минимум 1500, а у wideрежиму ( електронско повећање угла) минимум 1800.
1. Термички, црно-бели принтер.

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача да добро поседује техничке карактеристике које нису наведене у каталогу или техничкој спецификацији, осим у сврху појашњења истих.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица / |

**Партија 2. Дефибрилатор:**

1. Полуаутоматско/мануелни дефибрилатор са технологијом бифазне дефибрилације;
2. Дефибрилатор мора да поседује мануелни режим рада, односно могућност да корисник сам изабере тренутак испоруке енергије – шка, независно од полуаутоматског режима рада;
3. Аутоматско препознавање поремећаја ритма су у складу саактуелним међународним препорукама,
4. Поњење до максималне енергије максимално 10 секунди;
5. Анализа ритма и давање шока преко самолепивих електрода;
6. Апарат мора да поседује могућност безбедног пражњења;
7. Апарат мора да поседује могућност аутоматског препознавањаприкључених електрода за децу и одрасле и у складу са тим, аутоматским изборорм адекватне енергије за прикљученог пацијента;
8. Дефибрилатор мора да поседује звучну и визуелну анимацијуоператера на српском језику;
9. Дефибрилатор мора да поседује интегрисани дисплеј за позадинским осветљењем минималних димензија 100x35мм;
10. Дисплеј мора да омогући континуирано праћење минимално следећих параметара:
11. Минимално 1-каналног ЕКГ-а
12. Броја испоручених шокова
13. Капацитета меморије
14. Капацитета батерије
15. Типа прикњучених самолепивих електрода одрасли/деца
16. Текстуалних инструкција на српском језику
17. Дефибрилатор мора да поседује меморијску картицу или интерну меморију за континуирано снимање:
18. Минимално 90 минута континуираног ЕКГ-а
19. Минимално 90 минута амбијенталног звука
20. Минимално 400 догађаја са регистрованим информацијама о испорученим шоковима, изабраној енергији и анализама ритма
21. Батеријско напајање апарата;
22. Батерија коју апарат користи мора да буде произведена, сертификована и намењена за употребу искључиво у дефибрилаторима;
23. Капацитет батерије минимално 180 шокова максималном енергијом или минимално 3,5 сати мониторинга пацијента;
24. Апарат мора да поседује систем за аутоматску самоконтролу и могућност да визуелно или звучно упозорава уколико постоји одређени проблем;
25. Апарат мора да поседује опцију звучног давања срчаног ритма за правилно извођење КПР-а;
26. Тежина апарата максимално 1,6 кг;
27. Апарат мора да поседује минимум IP54 стандард заштите
28. Опсег радне температуре коришћења дефибрилатора од максимално -5 °C, до минимално +40 °C или шири ;
29. Уз апарат је неопходно испоручити: торбу за апарат, пар самолепивих електрода, батерију и упутство за коришћење ( енглески/српски)

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача да добро поседује техничке карактеристике које нису наведене у каталогу или техничкој спецификацији, осим у сврху појашњења истих.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица / |

**Партија 3: Наменски фрижидер за вакцине:**

1. Дигитални дисплеј, микропроцесорска контрола;
2. Приближно трајање батеријског back –up система за аларме, логовање и температуру је 72 часа у случају нестанка напајања;
3. Низак ниво буке, испод 55 dBa;
4. Визуелни и акустични аларм;
5. Аларм за високе и ниске температуре који се може подешавати;
6. Аларм у случају нестанка струје;
7. Аларм у случају квара уређаја;
8. Аларм у случају отворених врата;
9. Контакт за даљински аларм;
10. Интегрисани data logger;
11. RS 485 port и могућност преноса на USB;
12. Лозинка на три нивоа;
13. Индикација нивоа батерије;
14. Један компресор;
15. Форсирано хлађење вентилатором;
16. Закључавање врата;
17. Стаклена врата;
18. Спољашност обојена у бело;
19. Унутрашњост од нерђајућег челика;
20. Полице које се могу подешавати са 5 стандардних;
21. Аутоматско затварање врата и аутоматско одмрзавање;
22. Унутрашње осветљење;
23. Опсег температуре од +2 до +14 °C ;
24. Запремина минимално 350 литара;
25. Дебљина изолације минимално 40мм;
26. Расхладни гас R134a;

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача да добро поседује техничке карактеристике које нису наведене у каталогу или техничкој спецификацији, осим у сврху појашњења истих.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица / |

**Партија 4: Апарат за анестезију:**

1. Апарат може да ради са свим категоријама пацијената ( одрасли, деца)
2. Апарат мора бити мобилан са колицима и кочницом;
3. Апарат мора имати интегрисан аспиратор са боцама за секрет као и одвод наркозних гасова;
4. Апарат ради на три гаса: O2, AIR i N2O;
5. Интерна, интегрисана батерија капацитета 120 минута;
6. Дисајни( кружни) систем са грајчем;
7. Вентилатор може помоћу амбијенталног ваздуха вршити механичку вентилацију у случају нестанка свих медицинских гасова;
8. Апарат може радити у режимима: конвенцијалне и low flow анестезије;
9. Апарат мора имати вишекратни CO2 апсорбер капацитета 1,5 л;
10. Апарат мора имати фабрички предвиђене поуиције на полеђини апарата за смештај два цилиндра запремине 10 л;
11. Конзола мора да има средњи пулт намењен за писање и горњи пулт намењен за смештај додатне анестезиолошке опреме и прибора;
12. Мора имати вентилатор електрично погоњен – није потребан гас да би радио
13. Модови вентилације: мануелни, спонтани, Volume control;
14. Подешавање вентилатора: Tidal volume 20-1400 ml, Frekvenca 4-60 bpm, Pinsp 5-60 cmH2O, Odnos I:E (inspirijum : ekspirijum ) 4:1 do 1:4;
15. Апарат мора имати севофлурански испаривач;
16. Мониторинг апарата: Expired Tidal Volume, Expired Minute Volume, Ppeak, Pmean,

 Pplat, PEEP;

1. Аларми апарата: притисак, волумен, FiO2 и доток свежих медицинских гасова;
2. Екран минималне дијагонале 15 инча осетљив на додир;
3. Пацијент монитор може да ради са свим категоријама пацијената ( одрасли, деца, неонатуси);
4. приказ минимум 11 кривих истовремено;
5. 120 сати трендова са меморисањем 1200 NIBP мерења;
6. Максимална тежина монитора 7 кг
7. Интерни, интегрисани троканални штампач;
8. Пацијент монитор мора поседовати интерну интегрусану батерују капацитета 3 часа;
9. Монитор мери и инспираторну и експираторну концентрацију гасова: O2, N2O, CO2 и анестетици;
10. Потрошни материјал: комплет за мерење EKG ( пет одвода) resp i HR, комплет за мерење сатурације са вишекратним сензором за одрасле, комплет за мерење NIBP за три вишекратне манжетне различитих величина, комплет за мерење температуре са вишекратним сензором;
11. Уз апарат је потребно испоручити и минимално: 50 кг конвенционале сонде и 10 кг sode free, 50 једнократних коаксијалних пацијент црева, 100 антибактеријских пацијент филтера

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача да добро поседује техничке карактеристике које нису наведене у каталогу или техничкој спецификацији, осим у сврху појашњења истих.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица / |

**Партија 5: Физиолошка столица:**

1. Електромеханичка померања столице ( Hmin 39 cm, Hmax 80cm);
2. Носивост столице до 190 кг;
3. Могућност постављања у Trendelenburg положај синхронизовано са кретањем наслона леђа;
4. Подесив наслон главе са двоструком артикулацијом;
5. Безбедоносни систем смештен у бази столице и наслону леђа;
6. Меморисана 4 радна положаја и 2 сервисна положаја;

Терапеутска столица:

1. Висински подесива са точкићима;
2. Наслон полукружни – може се заокретати независно од положаја;

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача да добро поседује техничке карактеристике које нису наведене у каталогу или техничкој спецификацији, осим у сврху појашњења истих.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица / |

**Партија 6: Аутоклав:**

1. Аутоматски микропроцесорски управљан, парни стерилизатор за стерилизацију на температурама од 121˚ C до 134˚ C;
2. Стерилизатор треба да поседује непролазну, хоризонталну комору запремине 85 до 100 литара , са једним вратима;
3. Облик попречног пресека коморе – кружни;
4. Комора и врата стерилизатора израђена од нерђајућег челика АISI 316L или квалитетнијег;
5. Врата стерилизатора поседују систем са аутоматским закључавањем,
6. Минимално две тацне у комори;
7. Мора поседовати вакуум пумпу са ситемом за уштеду воде рециркулацијом;
8. Мора поседовати интегрисан принтер за испитивање параметара стерилизације;
9. Мора поседовати интегрисан електрични генератор снаге до 9 kw;
10. Електрично напајање стабилизатора је трофазно;
11. Мора бити мобилан и поседовати 4 точка са кочницама;
12. Аутоклав мора радити без било каквог повезивања на довод и одвод воде;
13. Мора поседовати вишебојни екран и софтвер на српском језику;
14. Мора поседовати могућност пребацивања података на USB меморију за најмање 200 последњих циклуса стерилизације;
15. Мора поседовати могућност повезивања са екстерним рачунаром.

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача да добро поседује техничке карактеристике које нису наведене у каталогу или техничкој спецификацији, осим у сврху појашњења истих.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица / |

**Партија 7: ЦТГ апарат:**

1. Кардиотокограф за праћење срчаних тонова близанаца и контракција труднице;
2. Апарат треба да поседује додатак за праћење покрета плода;
3. Екран од 7 инча, на додир, од течног кристала у боји за праћењетонова и контракција.
4. Меморија до 72 сата;
5. Потребно је да поседује две ултразвучне сонде фреквенција 1 MHz;
6. Опсег мерења 50-210 откуцаја у минути ( BPM);
7. Потребно је да поседује сонду за контракције ( TOKO) опсега мерења 0-99.
8. Укључена ЦТГ анализа записа на сваких 10 минута и на крају записа;
9. Запис на Б5 или А4 ( по избору) широкој ролни папира.
10. По потреби, да се може користити и обичан факс папир – односно да апарат сам штампа мм поделу.
11. Спољне конекције: LAN, Wi-fi, USB, SD;
12. Опционо: Рад на батерију LI-ion 2 сата рада, 4 сата пуњење;
13. Уз апарат обавезно доставити: две Уз сонде, TOKO сонда, маркер, каишеви за сонде, две ролне папира, бочица гела, спољни струјни адаптер ( заштита од струјног удара), са струјним каблом, упутством на српском и енглеском језику.

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача да добро поседује техничке карактеристике које нису наведене у каталогу или техничкој спецификацији, осим у сврху појашњења истих.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица / |

**Партија 8: ЕКГ апарат:**

1. Троканални струјно батеријски ЕКГ апарат са капацитетом батерије минимално 2 часа;
2. Аутоматско симултано снимање 12 каналног ЕКГ-а и мануелно секвенционално снимање 3 каналног ЕКГ-а у резолуцији ( Sampling rate) минимално 1000HZ;
3. Стандард и cabrera режим електрода;
4. Апарат мора да поседује могућност штампе у форми 3-каналног ЕКГ –а, преко интегрисаног 3-каналног термо штампача, на термо папиру минималне ширине 80мм, интегрисаног троканалног термо штампача, на термо папиру минималне ширине 80мм;
5. Могућност штампања копије последње снимљеног ЕКГ-а;
6. Могућност аутоматског подешавања базне линије пред почетак штампе;
7. Брзина штампе: 5-25-50 mm/s;
8. Могућност подешавања више формата штампе извештаја;
9. Аутоматски или мануелни избор амплитуде QRS сигнала: 5-10-20 mm/mV;
10. На апарату треба да је интегрисана конандна тастстура са издржлјивим гуменим типкама. Фолијска тастатура није прихватљива;
11. Интегрисани QRS бипер за звучно регистровање QRS комплекса;
12. Апарат је потребно испоручити са комплетним софтвером за мерење и интерпретацију ЕКГ налаза;
13. Апарат мора поседовати опцију надоградње тромболиза софтвером;
14. Уз апарат је потребно испоручити стандардни прибор за рад: један пацијент кабал, шест грудно-усисних електрода, четири екстремитетне електроде, штипаљке, један струјни кабал, једно паковање папира, упутство за употребз ба спрском језику.

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача да добро поседује техничке карактеристике које нису наведене у каталогу или техничкој спецификацији, осим у сврху појашњења истих.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица / |

**Партија 9: Инхалатор:**

1. компресорски инхалатор радног притиска до 1,5 бара за велики број инхалација у току дана,
2. аутоклавирајуће мекане маске ,
3. аутоклавирајући небулајзер са интераптером и две дизне и то:
4. прва дизна укупан излаз мин. 590/mg/min, MMD maks. 2.9 um, проценат честица мањих од 5um минимално 75%,
5. друга дизна:укупан излаз мин. 450/mg/min, MMD макс. 2.2 um, проценат честица мањих од od 5um minimalno 85%,
6. могућност инхалирања деце и одраслих.

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача да добро поседује техничке карактеристике које нису наведене у каталогу или техничкој спецификацији, осим у сврху појашњења истих.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица / |

**Партија 10: Вага са висиномером**

1. Капацитет мерења до 300 кг;
2. Велика, са ниском платформом и интегрисаним BMI функцијама;
3. Потребно је да поседује energu-saving програм који дозвољава да се са једним сетом батерија изврши максимално 16.000 мерења;
4. Мора имати и струјно напајање;
5. Градација 50: г<150г>100г
6. Функције: TARE, pre-TARE, мајка/дете функција, HOLD, auto-HOLD, BNI, auto-CLEAR, пригушивање, аутоматско гашење, пребацивање на kg/lbs, send/print.
7. Мора поседовати висиномер

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача да добро поседује техничке карактеристике које нису наведене у каталогу или техничкој спецификацији, осим у сврху појашњења истих.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица / |

**Партија 11: Вага за мерење беба**

1. Механичка беби вага класичног дизајна са веома прецизним механизмом за мерење;
2. Корито за бебу мора бити дизајнирано тако да беба буде безбедна током мерења;
3. Вага мора бити направљена од водоотпорног материјала ради једноставног чишћења,
4. Капацитет ваге до 16 кг;
5. Градација. 10 г;
6. Димензије максимално ( WxHxD) 550x190x305 мм;
7. Тежина, максимално до 6 кг.

**Понуђач је дужан да у достављеном каталогу производа или оригиналној техничкој спецификацији обележи тражену техничку спецификацију одговарајућим редним бројем из обрасца Техничка спецификација. Није дозвољено достављање изјаве произвођача да добро поседује техничке карактеристике које нису наведене у каталогу или техничкој спецификацији, осим у сврху појашњења истих.**

**Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.**

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица / |

|  |
| --- |
| **Образац бр. ПО 1** |

**ПРИМАЛАЦ:**

ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО

Железничка 12

14000 Ваљево

**ПОНУЂАЧ**

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

**1-3/2017**

**- НЕ ОТВАРАТИ ! -**

датум и сат подношења:

(попуњава писарница)